自动化试管标签机参数

1、 采购内容

自动化试管标签打印机（数量：2台；单价最高限价：49000元/台）

以下为单台参数

| 设备（项目）名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 智能试管标签打印机 | 一、<硬件部分> ☆1、备管速度：≤3.0s/支； 2、采血管容量：≥200支； 3、试管种类：同时支持10种不同颜色管帽采血管同时上机使用； 4、采血管补充方式：随时添加，无需停机； 5、试管类型：13 (16)mm *75 mm、13 (16)mm *100 mm ； 6、透明防尘视窗，可观察采血管状态； 7、模块化设计，一键快拆维护维修； 8、抽屉式装纸结构，操作管理方便； ☆9、配置方式：多机并联配置，独立运行，采血工位之间互不影响； 10、贴管模块：直线电机控制，架构稳定不卡纸，不产生噪音； 11、试管类型自动识别，可自动识别普通纸标签试管和透明标签试管 ☆12、采用试管对射传感检测，不受管帽颜色干扰； 13、采血管使用方式：设备检测到轨道无管时，可自动切换到其它使用该类型采血管的轨道； 14、打印方式：普通热敏标签，热敏打印；预留无线射频（RFID）标签打印扩展功能。 15、条码类型：Code39,Code128,JAN,2of5,NW-7(Codebar)等； 16、非标信息打印：支持打印异形体液标本容器信息条码型，条码纸尺寸（50*30mm）； 17、标签打印格式：标签打印格式可随意设定，支持0/90/180/270度旋转、线面、框、黑白反转、网络打印、连续打印、文字补正； 18、打印机字库：中文、英文标准字库，可升级； 19、视窗识别：标签粘贴时，能自动检测并识别采血管原有标签，保留采血视窗及刻度； 20、适用范围：适用于大、中、小型医院病区、门诊分散采血点、急诊、体检中心、急救中心、独立实验室等； 21、方便桌面应用，设备平面面积≤0.1㎡，适合护士站常规台面尺寸布局。 二、<软件部分> - 信息接口：可支持访问数据库、视图、访问中间表、webservice、文本文件、xml等多种方式的接口； - 信息流程：按照医院把控等级可启用存储过程，对接HIS、LIS信息系统，形成双向、闭环通讯； - 数据安全：通过医院内部网络无缝对接LIS、HIS信息系统，确保患者信息的安全性、准确性； - 统计报表：设备软件上实时显示当天及当月的采血人数及采血管用量并可汇总形成工作量报表； - 回执单打印功能：可通过第二信息打印，打印患者的采血回执单； - 通道设置：各通道放置的采血管颜色，可根据科室用量、需要不同，随意设置； - 条码补打功能：可灵活选择补打方式，包括：重新贴管补打和仅补打条码功能； - 保留采血视窗及刻度：每种颜色采血管独立参数设置，确保保留的采血刻度准确性、稳定性； - 操作提示：对各类操作均有故障预警提醒功能，杜绝各类误操作导致的设备问题； - 采血管按照患者分类：提示下一患者打印信息，自动按照床号、人名或住院号等规则排列分类； - 信息记录：设备操作、信息打印提示，数据库连接等，实时记录，并写进程序日志； - 采血管检测：自动检测通道有无采血管，并自动切换下一通道； - 一键智能打印，软件后台运行，数据自动下载，无需界面切换 - 列表方式显示数据，一键清除，单项信息标记等可根据需要自由编辑数据 （操作系统提供截图证明） |

2、质保期

2.1、▲质量保证期1年。

2.2、质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

3、 安装调试

3.1、安装地点：按采购单位要求。

3.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3、安装过程中发生的费用由卖方负责。

3.4、供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

3.5、▲中标供应商承担医院LIS系统或其他信息系统的所有连接及接口费用。